Załącznik nr 1 do SIWZ

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | ZADANIE nr 1 - Odczynniki koagulologiczne z przeglądem technicznym Koagulometru CC-3003 | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie odczynników |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy. |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – locum Zamawiającego –parter Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności odczynnika |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Posiadają zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu – Wykonawca dostarczy je po podpisaniu umowy |  |
| 1.6 | Odczynniki są akceptowane przez autoryzowany serwis producenta aparatu Koagulometru CC - 3003 |  |
| 1.7 | Odczynniki, kontrole i kalibratory od jednego producenta, konfekcjonowane w opakowania zawierające ilości nie większe niż podane w formularzu cenowym |  |
| 1.8 | Osocza kontrolne o trwałości po rozpuszczeniu - 48 h w temp. pokojowej z możliwością mrożenia |  |
| 1.9 | Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste ( nie mętne ) |  |
| 1.10 | Do wszystkich produktów wymagane są metodyki w języku polskim przeznaczone dla Koagulometru CC 3003 – dołączyć do oferty w wersji papierowej. | Załącznik nr |
| 1.11 | Odczynniki, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych. |  |
| 1.12 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym. |  |
| 1.13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania. |  |
| 1.14 | Oświadczenie, że Wykonawca na koszt własny zapewni przedłużenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na okres trwania umowy w programie STAND LAB IQs w Bystrej Krakowskiej przy ul. Skośnej 23 (dział koagulologia) – dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 2. | W zakresie aparatu: koagulometr CC-3003 |  |
| 2.1 | Umowa serwisowa pogwarancyjna z autoryzowanym serwisem producenta aparatu (potwierdzona przez producenta) na okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy zawierająca bezpłatny przegląd techniczny koagulometru – jeden raz w roku na okres trwania umowy. Zamawiający ustali termin przeglądu technicznego. Projekt umowy do uzupełnienia i parafowania w załączeniu. | Załącznik nr |
| 2.2 | Udzielanie porad telefonicznych związanych ze zgłaszanymi usterkami w terminie 1 godziny |  |
| 2.3 | Czas usunięcia usterki do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |
| 2.4 | W przypadku awarii aparatu powyżej 3 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy. |  |
| 3. | W innym zakresie |  |
| 3.1 | Do oferty dołączyć oświadczenie producenta koagulometru CC-3003, że naczyńka reakcyjne są kompatybilne z aparatem. | Załącznik nr |
| 3.2 | Pakiet niepełny zostanie odrzucony |  |
| 3.3 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | ZADANIE nr 2 - Odczynniki hematologiczne z przeglądem technicznym aparatu Cobas Micros 60 OTB | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie odczynników |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – loco Zamawiającego – parter Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności odczynnika |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Posiadają zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu – Wykonawca dostarczy je po podpisaniu umowy |  |
| 1.6 | Odczynniki są akceptowane przez autoryzowany serwis producenta aparatu Cobas Miros 60 OTB (odczynniki od tego samego producenta co analizator, oferowane odczynniki nie powodujące uszkodzenia układu pomiarowego ) |  |
| 1.7 | Odczynniki od jednego producenta, konfekcjonowane w opakowania zawierające ilości nie większe niż podane w formularzu cenowym |  |
| 1.8 | Odczynniki, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych. |  |
| 1.9 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym. |  |
| 1.10 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.11 | Oświadczenie, że Wykonawca na koszt własny zapewni przedłużenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na okres trwania umowy w programie STAND LAB IQs w Bystrej Krakowskiej przy ul. Skośnej 23 (dział hematologia) – dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 2. | W zakresie aparatu COBAS MICROS 60 OTB |  |
| 2.1 | Umowa serwisowa pogwarancyjna z autoryzowanym serwisem producenta aparatu na okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy, zawierająca bezpłatny przegląd techniczny analizatora hematologicznego – jeden raz w roku na okres trwania umowy. Zamawiający ustali termin przeglądu technicznego. Projekt umowy do uzupełnienia i parafowania w załączeniu. Autoryzowany serwis potwierdzony certyfikatem producenta aparatu wydanym nie wcześniej niż w 2019r. | Załącznik nr |
| 2.2 | Udzielanie porad telefonicznych związanych ze zgłaszanymi usterkami w terminie 1 godziny |  |
| 2.3 | Czas usunięcia usterki do 24 godzin od dnia zgłoszenia |  |
| 2.4 | W przypadku awarii aparatu powyżej 3 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy. |  |
| 3. | W innym zakresie |  |
| 3.1 | Pakiet niepełny zostanie odrzucony |  |
| 3.2 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | ZADANIE nr 3 - Odczynniki biochemiczne z przeglądem technicznym aparatu BS 200 | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie odczynników |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia. W przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy. |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – loco Zamawiającego parter - Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności odczynnika |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Posiadają zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu – Wykonawca dostarczy je po podpisaniu umowy |  |
| 1.6 | Do wszystkich produktów wymagane są metodyki w języku polskim oraz aplikacje na analizator BS200 – dołączyć do oferty w wersji papierowej. Metodyki oddzielnie zbindowane, podpisane, podstemplowane wyłącznie na pierwszej stronie. | Załącznik nr |
| 1.7 | Odczynniki, po stwierdzeniu przez Zamawiającego o obniżonej ich jakości będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości na jego koszt w terminie 3 dni roboczych. |  |
| 1.8 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym. |  |
| 1.9 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.10 | Oświadczenie, że Wykonawca na koszt własny zapewni przedłużenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na okres trwania umowy w programie STAND LAB IQs w Bystrej Krakowskiej przy ul. Skośnej 23 (dział biochemia i dział białka) | Załącznik nr |
| 2. | W zakresie aparatu BS 200 |  |
| 2.1 | Umowa serwisowa pogwarancyjna z autoryzowanym serwisem producenta aparatu (potwierdzona przez producenta) na okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy zawierająca przegląd techniczny aparatu zgodnie z załączoną ofertą do Zadania nr 3. Zamawiający ustali termin przeglądu. Projekt umowy do uzupełnienia i parafowania w załączeniu. | Załącznik nr |
| 2.2 | Udzielanie porad telefonicznych związanych ze zgłaszanymi usterkami w terminie 1 godziny |  |
| 2.3 | Czas usunięcia usterki do 48 godzin od dnia zgłoszenia |  |
| 2.4 | Dołączyć do oferty certyfikat potwierdzający szkolenie serwisanta u autoryzowanego producenta analizatora BS 200 | Załącznik nr |
| 3. | W innym zakresie |  |
| 3.1 | Pakiet niepełny zostanie odrzucony |  |
| 3.2 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | ZADANIE nr 4 - Barwniki i testy do analityki ogólnej z dzierżawą mikroskopu | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie odczynników |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – loco Zamawiającego – parter Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności odczynnika |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Posiadają zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu – Wykonawca dostarczy je po podpisaniu umowy |  |
| 1.6 | Paski do analizy moczu i mocz kontrolny od jednego producenta, konfekcjonowane w opakowania zawierające ilości nie większe niż podane w formularzu cenowym |  |
| 1.7 | Do wszystkich produktów wymagane są metodyki w języku polskim – dołączyć do oferty w wersji papierowej. | Załącznik nr |
| 1.8 | Odczynniki, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych. |  |
| 1.9 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym. |  |
| 1.10 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania. |  |
| 2. | W zakresie mikroskopu |  |
| 2.1 | System oświetleniowy z wbudowaną w statyw lampą halogenową o mocy min. 30W, płynna regulacja natężenia oświetlenia |  |
| 2.2 | Nasadka binokularowa, możliwość ustawienia dwóch wysokości okularów, rozstaw źrenic 47-75mm |  |
| 2.3 | Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 20mm. regulacja – 5 do + 5 dioptrii |  |
| 2.4 | Pokrętło śrub mikro/makro z regulacją ciężkości ruchu |  |
| 2.5 | Pokrętło śrub mikro/makro położone z lewej strony statywu, pokrętło śruby mikro umiejscowione z prawej strony statywu; zasilacz wbudowany w statyw; odłączany przewód zasilający |  |
| 2.6 | Stolik preparatowy na dwa szkiełka podstawowe z zakresem przesuwu min. 54x78 mm i mechanizmem pozwalającym na wymianę szkiełek podstawowych bez konieczności ruchu śrubą makro/mikro; funkcja powrotu stolika do płaszczyzny ostrości bez użycia śrub makro/mikro |  |
| 2.7 | Miska obiektywowa rewolwerowa, czterogniazdowa |  |
| 2.8 | System optyczny – obiektywy o długości optycznej nie krótszej niż 60 mm; korygowane do nieskończoności |  |
| 2.9 | Obiektyw 4x klasy Plan Achromat, apertura min. 0,10, odległość robocza min. 30 mm |  |
| 2.10 | Obiektyw 10x klasy Plan Achromat, apertura min. 0,25, odległość robocza min. 0,7 mm.; |  |
| 2.11 | Obiektyw 40x klasy Plan Achromat, apertura min. 0,65, odległość robocza min. 0,65 mm.; |  |
| 2.12 | Obiektyw 100x klasy Plan Achromat, apertura min. 1,25, odległość robocza min. 0,23 mm |  |
| 2.13 | Kondensor Abbego o aperturze min. 1,25 |  |
| 2.14 | Oryginalne prospekty producenta (dopuszczalna wersja angielska) potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów; instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3. | W innym zakresie |  |
| 3.1 | Oświadczenie, że Wykonawca na koszt własny zapewni kontrolę wewnątrzlaboratoryjną na okres trwania umowy w programie STAND LAB IQs w Bystrej Krakowskiej przy ul. Skośnej 23 (dział mocze) – dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 3.2 | Umowa dzierżawy mikroskopu na okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy, zawierająca bezpłatny przegląd techniczny mikroskopu. Po zakończonej dwuletniej umowie mikroskop będzie własnością Zamawiającego. Projekt umowy do uzupełnienia i parafowania w załączeniu | Załącznik nr |
| 3.3 | Pakiet niepełny zostanie odrzucony |  |
| 3.4 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | ZADANIE nr 5 - Testy Elisa do diagnostyki Boreliozy z dzierżawą płuczki i czytnika mikropłytek | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie odczynników |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – loco Zamawiającego – parter Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności odczynnika |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Posiadają zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu – Wykonawca dostarczy je wraz z podpisaną umową |  |
| 1.6 | Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń |  |
| 1.7 | Płyta mikrotitracyjna opłaszczona pełnym ekstraktem minimum trzech patogenów burgdoferi, garini,afzelii, zawierającym natywne antygeny. |  |
| 1.8 | Zestawy do badania p/c klasy IgG i IgM winny być kompatybilne tzn. winny mieć te same czasy inkubacji od momentu nałożenia surowicy. |  |
| 1.9 | Inkubacja badania odbywa się w temp. pokojowej. W przypadku gdy inkubacja odbywa się w temp. cieplarki Wykonawca zapewni nieodpłatnie cieplarkę do mikropłytek na czas umowy. |  |
| 1.10 | Testy ilościowe max 3 punkty kalibracji. |  |
| 1.11 | Odczynniki mają okres ważności min. 10 miesięcy a po otwarciu są trwałe min 4 miesiące. |  |
| 1.12 | Do wszystkich produktów wymagane są metodyki w języku polskim – dołączyć do oferty w wersji papierowej. | Załącznik nr |
| 1.13 | Odczynniki, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych |  |
| 1.14 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym. |  |
| 1.15 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania. |  |
| 1.16 | Oświadczenie, że Wykonawca na koszt własny zapewni przedłużenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na okres trwania umowy w programie STAND LAB IQs w Bystrej Krakowskiej przy ul. Skośnej 23 (dział infekcje) – dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 2. | W zakresie aparatu: Czytnik i Płuczka do mikropłytek |  |
| 2.1 | Umowa dzierżawy czytnika i płuczki na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, zawierająca bezpłatny przegląd techniczny– jeden raz w roku na okres trwania umowy. Zamawiający ustali termin przeglądu technicznego oraz bezpłatne naprawy Projekt umowy dzierżawy do uzupełnienia i parafowania w załączeniu. | Załącznik nr |
| 2.2 | Aparat objęty bezpłatnym serwisem w okresie trwania umowy dzierżawy (koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający). |  |
| 2.3 | Udzielanie porad telefonicznych związanych ze zgłaszanymi usterkami w terminie 1 godziny |  |
| 2.4 | Czas usunięcia usterki do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia |  |
| 2.5 | W przypadku awarii czytnika lub płuczki powyżej 7 dni roboczych Wykonawca dostarczy czytnik lub płuczkę zastępczą. |  |
| 2.6 | Szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi czytnika i płuczki oraz prawidłowego wykonania testów w siedzibie Zamawiającego . Szkolenie merytoryczne z zakresu diagnostyki boreliozy bezpłatnie w siedzibie Wykonawcy. |  |
| 3. | W innym zakresie |  |
| 3.1 | Pakiet niepełny zostanie odrzucony |  |
| 3.2 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | ZADANIE nr 6 - Drobny sprzęt laboratoryjny | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie sprzętu jednorazowego |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – loco Zamawiającego – parter Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności sprzętu |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020 r.,poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Sprzęt jednorazowego użytku, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej jego jakości będzie wymieniony przez Wykonawcę na nowy o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych |  |
| 1.6 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym. |  |
| 1.7 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | Pakiet niepełny zostanie odrzucony |  |
| 2.2 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |
| 2.3 | Do każdej pozycji należy dołączyć próbki po 1 szt. każdej z wyjątkiem poz. 27 | Załącznik nr |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | ZADANIE nr 7 - Odczynniki do immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego, zamrażarki i chłodni do przechowywania odczynników | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie odczynników |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy ) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – loco Zamawiającego – parter Laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności odczynnika |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020 r.,poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Odczynniki prekalibrowane fabrycznie – krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu |  |
| 1.6 | Częstotliwość kalibracji nie częściej niż raz na 4 tygodnie |  |
| 1.7 | Odczynniki posiadają zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu – Wykonawca dostarczy je po podpisaniu umowy |  |
| 1.8 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym. |  |
| 1.9 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.10 | Odczynniki, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych |  |
| 1.11 | Oświadczenie, że Wykonawca na koszt własny zapewni przedłużenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na okres trwania umowy w programie STAND LAB IQs w Bystrej Krakowskiej przy ul. Skośnej 23 (dział immunochemia) | Załącznik nr |
| 2. | W zakresie aparatu |  |
| 2.1 | Aparat z menu w języku polskim , posiadający ważną deklarację zgodności CE. |  |
| 2.2 | Aparat objęty bezpłatnym serwisem w okresie trwania umowy dzierżawy (koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający). |  |
| 2.3 | Nieodpłatne podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) |  |
| 2.4 | Aparat kompaktowy o niewielkich rozmiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym. |  |
| 2.5 | UPS jako integralna część analizatora |  |
| 2.6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej, bezpłatne szkolenie personelu po podpisaniu umowy |  |
| 2.7 | Metoda badań: chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja |  |
| 2.8 | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału (oznaczanie z całkowitym wykluczeniem kontaminacji ) |  |
| 2.9 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |
| 2.10 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator |  |
| 2.11 | Priorytetowe oznaczanie próbek pilnych bez zaburzenia rutynowej pracy |  |
| 2.12 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym |  |
| 2.13 | Możliwość wykonania min 14 oznaczeń z jednej próbki |  |
| 2.14 | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia aż do chwili naprawy na miejscu. |  |
| 2.15 | W przypadku przedłużania się naprawy aparatu (powyżej 3 dni) Wykonawca dostarczy aparat zastępczy na czas naprawy lub zapłaci za wykonanie badań u Podwykonawcy z którym Laboratorium ma podpisaną umowę. |  |
| 2.16 | W przypadku awarii aparatu powstałej nie z winy Zamawiającego Dzierżawca bezpłatnie dostarcza utracone odczynniki |  |
| 2.17 | Możliwość pobierania materiału do analizy z probówek pierwotnych po odwirowaniu, bez konieczności jego przelewania. |  |
| 2.18 | Wydajność min. 80 ozn./godzinę |  |
| 2.19 | Pomieszczenie, w którym pracuje aparat winno być dostosowane do temperatury pracy analizatora |  |
| 3. | W innym zakresie |  |
| 3.1 | Koszt zakupu kalibratorów, kontroli i materiałów koniecznych do wykonania badań a nie ujętych w ofercie przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. |  |
| 3.2 | W przypadku źle obliczonych ilości kontroli, kalibratorów i materiałów koniecznych do wykonania badań na założoną liczbę oznaczeń koszt dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca. |  |
| 3.3 | Wykonawca zapewni niszczarkę do niszczenia dokumentacji medycznej pochodzącej z laboratorium. |  |
| 3.4 | Wykonawca zapewni chłodnie do przechowywania odczynników. Parametry: energooszczędna, drzwi przeszklone, poj. Całk. Ok. 400-500L, szer ok. 600mm, wys ok. 1850mm, głębokość ok 600mm, ok. 6 półek z możliwością regulacji, zakres temp 0/+10st C, wentylacyjny system chłodzenia, automatyczne odmrażanie. |  |
| 3.5 | Wykonawca zapewni pipety zmiennopojemnościową z certyfikatem walidacji ze statywem. Pipety typ Eppendorff, z wyrzutnikiem końcówek: poj. 20-200ul – 1szt, 100-1000ul - 1 szt. 1000-5000ul. – 1 szt. Pipety są niezbędne do rozpuszczenia kontroli, surowic. |  |
| 3.6 | Umowa dzierżawy analizatora immunochemicznego i chłodni na okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy, zawierająca bezpłatny roczny przegląd techniczny analizatora immunochemicznego. Po zakończonej dwuletniej umowie chłodnia będzie własnością Zamawiającego. Projekt umowy do uzupełnienia i parafowania w załączeniu. | Załącznik nr |
| 3.7 | Pakiet niepełny zostanie odrzucony |  |
| 3.8 | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie personelu w tym zadaniu |  |
| 3.9 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | ZADANIE nr 8 – System zamknięty aspiracyjno-próżniowy i mikrometoda do pobierania krwi | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego i mikrometod |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – loco Zamawiającego pok. 6 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności sprzętu |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020 r.,poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Sprzęt jednorazowego użytku, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej jego jakości będzie wymieniony przez Wykonawcę na nowy o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych |  |
| 1.6 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym. |  |
| 1.7 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.8 | System aspiracyjno-próżniowy umożliwiający wybór techniki pobierania w zależności od trudności dostępu do żyły pacjenta. |  |
| 1.9 | Probówko-strzykawki wykonane tylko z tworzywa sztucznego, odpornego na wirowanie i transport . Zamawiający nie dopuszcza probówek szklanych |  |
| 1.10 | Zastosowany aktywator wykrzepiania musi zapewnić wykrzepnięcie krwi w czasie do 30 min. Wykonawca winien dołączyć do oferty certyfikat producenta probówek o spełnieniu w/w kryterium | Załącznik nr |
| 1.11 | Wszystkie elementy systemu (probówki, igły) muszą pochodzić od jednego producenta |  |
| 1.12 | Igły wraz z uchwytami zespolone fabrycznie sterylne, pakowane pojedynczo z umieszczoną datą ważności na każdym opakowaniu |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | Do każdej pozycji należy dołączyć próbki po 1 szt. każdej z wyjątkiem pozycji nr 4 | Załącznik nr |
| 2.2 | Pakiet niepełny zostanie odrzucony |  |
| 2.3 | Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| Lp. | ZADANIE nr 9 - Odczynniki do pomiaru hemoglobiny glikowanej przy użyciu aparatu NycoCard Reader II z przeglądem technicznym aparatu | Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | W zakresie odczynników |  |
| 1.1 | Dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji z zamówienia wymagana jest od Wykonawcy informacja o terminie dostawy ) |  |
| 1.2 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego – loco Zamawiającego – parter Laboratorium) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 |  |
| 1.3 | Do każdej dostawy wymagany jest nr serii i data ważności odczynnika (odczynniki ważne min 6 miesięcy) |  |
| 1.4 | Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020 r.,poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.5 | Posiadają zaktualizowane karty bezpieczeństwa produktu – Wykonawca dostarczy je po podpisaniu umowy |  |
| 1.6 | Odczynniki są akceptowane przez autoryzowany serwis producenta aparatu NycoCard Reader II (odczynniki od tego samego producenta co analizator, oferowane odczynniki nie powodują uszkodzenia układu pomiarowego) |  |
| 1.7 | Odczynniki od jednego producenta, konfekcjonowane w opakowania zawierające ilości nie większe niż podane w formularzu cenowym |  |
| 1.8 | Odczynniki, po stwierdzeniu przez Zamawiającego obniżonej ich jakości będą wymienione przez Wykonawcę na nowe o pożądanej jakości, na jego koszt w terminie 3 dni roboczych |  |
| 1.9 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym. |  |
| 1.10 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | Wykonawca zapewni w ramach umowy bezpłatny serwis producenta aparatu NycoCard Reader II z przeglądem technicznym (raz w roku) na okres 24 miesięcy od daty obowiązywania umowy. Zamawiający ustali termin przeglądu. | Załącznik nr |
| 2.2 | Pakiet niepełny zostanie odrzucony |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 10 – Krążki antybiogramowe z dzierżawą pojemnika do hodowli drobnoustrojów | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie krążków antybiotykowych i dzierżawy pojemnika do hodowli drobnoustrojów |  |
| 1.1 | średnica pojedynczego krążka antybiotykowego ma wynosić 6 mm |  |
| 1.2 | pojedynczy krążek ma posiadać dwustronne trwałe i stałe( nie zmieniające się w trakcie umowy ) wydrukowane fabrycznie oznaczenie antybiotyku (międzynarodowe , zgodne z EUCAST) oraz stężenie antybiotyku (ug) |  |
| 1.3 | antybiotyki pakowane indywidualnie ( po 50 szt) w zamkniętych hermetycznie opakowaniach typu blister z pochłaniaczem wilgoci |  |
| 1.4 | etykieta na krążkach winna zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol, nr serii, datę ważności ,temperaturę przechowywania ,oznakowanie wyrobu do diagnostyki in vitro |  |
| 1.5 | Krążki powinny posiadać raport z badania porównawczego EUCAST |  |
| 1.6 | termin ważności krążków minimum 24 miesiące |  |
| 1.7 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r. ,poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.8 | certyfikaty kontroli jakości z każdą dostawą lub możliwością jego wydruku z Internetu (po podpisaniu umowy), który powinien zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol, nr serii, datę ważności |  |
| 1.9 | krążki powinny pochodzić od jednego producenta |  |
| 1.10 | dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia ( w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji zamówienia wymagana jest informacja telefoniczna ,e-mail lub FAX o terminie przysłania brakującej pozycji i przyczynie jej braku) |  |
| 1.11 | możliwość zamówienia ,,cito'' telefonicznie w czasie 48 godzin (w dni robocze ) |  |
| 1.12 | Reklamacja i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, ciągu 5 dni roboczych ,trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.13 | możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym |  |
| 1.14 | certyfikaty jakości krążków antybiotykowych (3 przykładowe) - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.15 | Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka do Spraw Lekowrażliwości dotycząca wszystkich krążków antybiotykowych dołączyć do oferty w wersji papierowej , opinia Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości dotycząca producenta przedmiotu zamówienia - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.16 | do oferty należy dołączyć krążki: Imipenem 10ug, Temocylina 30ug (po jednej fiolce- 50 szt. każdego antybiotyku) | Załącznik nr |
| 1.17 | certyfikaty jakości producenta ISO 9001, 13485 - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.18 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.19 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego |  |
| 1.20 | Dzierżawa pojemnika do hodowli drobnoustrojów w zmodyfikowanej atmosferze na cały okres obowiązującej umowy, sprzęt przechodzi na własność Dzierżawcy po zakończeniu umowy |  |
| 1.21 | Pojemnik do hodowli na minimum 10 płytek ,w przypadku awarii pojemnika nieodpłatna naprawa lub wymiana na inny |  |
| 1.22 | Dostawa pojemnika wraz z pierwszym zamówieniem na krążki antybiotykowe |  |
| 1.23 | Opis pojemnika i instrukcja korzystania w języku polskim dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 2.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 11 – Krążki mykogramowe | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie krążków mykogramowych |  |
| 1.1 | krążki bibułowe nasycone określonym stężeniem ( ug ) substancji przeciwgrzybiczej ,pakowane w fiolkach po 50 sztuk |  |
| 1.2 | etykieta na poszczególnej fiolce winna zawierać nazwę producenta, nazwę krążka, jego symbol, numer serii, datę ważności, temperaturę przechowywania |  |
| 1.3 | na każdym pojedynczym krążku winien być symbol nie zmieniający się w trakcie umowy |  |
| 1.4 | termin ważności krążków minimum 12 m-cy |  |
| 1.5 | wszystkie krążki powinny pochodzić od jednego producenta |  |
| 1.6 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r.,poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.7 | certyfikaty kontroli jakości dla każdej serii zamówionych krążków ( po podpisaniu umowy) |  |
| 1.8 | dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji zamówienia wymagana jest informacja telefoniczna ,e-mail lub FAX o terminie przysłania brakującej pozycji i przyczynie jej braku) |  |
| 1.9 | Reklamacja i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, ciągu 5 dni roboczych ,trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.10 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.11 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego |  |
| 1.12* | wartości stref zahamowania wzrostu w mm dla poszczególnych leków - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.13* | certyfikaty jakości krążków (3 przykładowe dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.14* | certyfikaty jakości producenta ISO 9001, 13485 - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 2.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 12 – Diagnostyczne testy krążkowe i paskowe | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie diagnostycznych testów krążkowych i paskowych |  |
| 1.1 | na każdym pojedynczym krążku winien być symbol nie zmieniający się w trakcie trwania umowy |  |
| 1.2 | etykieta na pojedynczym opakowaniu winna zawierać nazwę producenta, nazwę testu, jego symbol, numer serii, datę ważności, temperaturę przechowywania |  |
| 1.3 | maksymalna wielkość opakowania 100 sztuk |  |
| 1.4 | termin ważności min 12 m-cy |  |
| 1.5 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.6 | dostawa do 5 dni po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji zamówienia wymagana jest informacja telefoniczna , e-mail lub FAX o terminie przysłania brakującej pozycji i przyczynie jej braku ) |  |
| 1.7 | certyfikat kontroli jakości dla każdej serii zamówionych testów krążkowych czy paskowych (po podpisaniu umowy) |  |
| 1.8 | Reklamacja i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, ciągu 5 dni roboczych ,trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.9 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.10 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego |  |
| 1.11* | - testy diagnostyczne krążkowe i paskowe powinny posiadać instrukcję wykonania, interpretacji w języku polskim - dołączyć do oferty w wersji papierowej lub elektronicznej | Załącznik nr |
| 1.12* | przykładowe certyfikaty jakości ( dla testów EF , XV , na Moraxellę ,oksydazę i jeden dowolny - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.13* | certyfikaty jakości producenta ISO 9001, 13485 - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.14 | w przypadku pozycji nr 9,12 ,dopuszcza się testy paskowe |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 2.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 13 – Gotowe podłoża bakteriologiczne do hodowli i identyfikacji (płytki) oraz szczepy wzorcowe | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie gotowych podłoży bakteriologicznych i szczepów wzorcowych |  |
| 1.1 | każda płytka winna być oznaczona czytelnym nadrukiem ( na środku denka -ta część na której znajduje się podłoże) zawierającym informacje: nazwa producenta, nazwa pożywki, nr serii, termin ważności i godzinę rozlania pożywki (nie dopuszcza się opisu z boku płytki) |  |
| 1.2 | płytki muszą być opakowane szczelnie folią ,umieszczone w tekturowych pudełkach opisanych fabrycznym nadrukiem w postaci etykiety zawierającej nazwę podłoża ,datę ważności ,numer katalogowy ,numer serii, warunki przechowywania |  |
| 1.3 | średnica płytek 90 mm, max wielkość opakowania 20 płytek |  |
| 1.4 | terminy ważności płytek ; min 4-5 tyg. dla pożywek zawierających krew, 6-8 tyg. dla pozostałych pożywek |  |
| 1.5 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.6 | dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia, w specjalnych opakowaniach styropianowych z wkładem chłodzącym w przypadku temperatury otoczenia powyżej 20C ,dopuszcza się transport bez wkładów chłodzących tylko wtedy gdy producent posiada protokół walidacji transportu produktów tego typu w innych warunkach (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji zamówienia wymagana jest informacja telefoniczna ,e-mail lub FAX o terminie przysłania brakującej pozycji i przyczynie jej braku ) |  |
| 1.7 | reklamacje i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości ,bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego w ciągu 5 dni |  |
| 1.8 | certyfikaty kontroli jakości , w których powinny być zamieszczone informacje dotyczące aktywności bakteriologicznej sprawdzanej na szczepach kontrolnych z kolekcji ATCC, oceny właściwości fizyko-chemicznych, pH, jałowości, barwy, żyzności i selektywności, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach ,podpis osoby kontrolującej i ewentualnie skład pożywki (po podpisaniu umowy ,do każdej partii płytek) lub możliwość ich wydruku z internetu |  |
| 1.9 | karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeśli takie wchodzą w skład pożywek (dostarczyć po podpisaniu umowy ) |  |
| 1.10 | możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym |  |
| 1.11 | możliwość zamówienia na cito( 48 godzin w dni robocze ) |  |
| 1.12 | trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.14 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego |  |
| 1.15* | metodyka do szczepów wzorcowych w języku polskim - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.16 | szczepy wzorcowe termin ważności minimum 12 miesięcy , pierwszy pasaż dokument potwierdzający dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.17 | przedmiot zamówienia musi pochodzić od jednego producenta |  |
| 1.18* | wykaz terminów ważności pożywek - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.19* | certyfikaty kontroli jakości dla podłoża Mueller-Hinnton agar ,który powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC ( w tym dla szczepu Staphylococcus aureus ATCC 29213 ,Escherichia coli ATCC25922 , Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 zgodnie z wymogami EUCAST ) i krążków antybiogramowych -ogółem trzy dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.20* | certyfikaty kontroli jakości podłoża izolacyjnego dla Haemophilus spp , Gardnerella , - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.21* | opinia Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości dotycząca producenta zamawianych płytek - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.22 | certyfikaty producenta ISO 13485 – dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 2.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 14 – Podłoża bakteriologiczne na płytkach, w probówkach i krążki do oznaczania mechanizmów oporności | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie podłoży |  |
| 1.1 | każda płytka winna być oznaczona czytelnym nadrukiem (na środku denka-ta część płytki , na której znajduje się podłoże) zawierającym następujące informacje; nazwę producenta, nazwę pożywki, nr serii, termin ważności i godzinę rozlania pożywki |  |
| 1.2 | płytki muszą być opakowane szczelnie folią, oznakowaną fabrycznie (w formie etykiety )nazwą podłoża i datą ważności, po 10 sztuk w opakowaniu (płytki 90 mm) |  |
| 1.3 | dla pożywki Mueller Hinton certyfikat kontroli jakości powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów wzorcowych i krążków antybiogramowych (dostarczyć z każdą partią zamawianych płytek lub możliwość uzyskania ich z Internetu po podpisaniu umowy ) |  |
| 1.4 | EDTA ważne minimum 11 miesięcy, kwas boronowy minimum 3 miesiące |  |
| 1.5 | termin ważności podłoży na płytkach 4 -8 tygodni |  |
| 1.6 | średnica płytek dla pozycji nr 2 120mm lub 140mm ,dla pozostałych typów płytek 90 mm |  |
| 1.7 | dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji zamówienia wymagana jest informacja telefoniczna ,e-mail lub FAX o terminie przysłania brakującej pozycji i przyczynie jej braku) |  |
| 1.8 | Reklamacja i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, ciągu 5 dni roboczych ,trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.9 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.10 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego |  |
| 1.11 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.12 | certyfikaty jakości podłoży zawierające nazwę producenta, nazwę pożywki, nr serii, termin ważności, informacje dotyczące aktywności bakteriologicznej sprawdzanej na szczepach kontrolnych z kolekcji ATCC ,oceny właściwości fizyko-chemicznych ,ph ,jałowości, barwy, selektywności ,opis morfologii kolonii ,podpis osoby kontrolującej i ewentualnie skład pożywki (dostarczyć do każdej partii zamawianych płytek i probówek lub możliwość uzyskania ich z Internetu po podpisaniu umowy ) |  |
| 1.13 | karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w przypadku gdy wchodzą w skład podłoży na płytkach lub są w probówkach (dostarczyć z pierwszą dostawą po podpisaniu umowy) |  |
| 1.14* | Instrukcje metodyki w języku polskim dla pozycji nr 3, 5,6,11,12,13,14,15,16,17 – dołączyć do oferty w wersji papierowej lub elektronicznej | Załącznik nr |
| 1.15* | terminy ważności pożywek - dołączyć do oferty | Załącznik nr |
| 1.16* | certyfikaty jakości dla płytek MH agar i jeden dowolny – dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.17* | certyfikaty jakości producenta ISO 9001,13485 – dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.18 | możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym |  |
| 1.19 | możliwość zamówienia na cito( 48 godzin w dni robocze ) |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 2.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 15 – Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów i patogenów układu moczowego | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie testów do oznaczania identyfikacji, lekowrażliwości grzybów i patogenów układu moczowego |  |
| 1.1 | zestawy testów gotowe do użycia ( 1opakowanie 20 testów ,testy do pojedynczego indywidualnego wykorzystania ) |  |
| 1.2 | odczyt testów wizualny (zmiana barwy – odczyt kolorymetryczny) |  |
| 1.3 | każdy zestaw testów winien być oznaczony czytelnym nadrukiem fabrycznym; nazwa testu, nazwa producenta, nr serii, termin ważności, temperatura przechowywania |  |
| 1.4 | termin ważności testów minimum10 miesięcy |  |
| 1.5 | minimalna ilość leków (substancji przeciwgrzybicznych) w teście 10 (pozycja nr 1) |  |
| 1.6 | karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w przypadku, gdy wchodzą one w skład testu (dostarczone po podpisaniu umowy ) |  |
| 1.7 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego, dostawa do 5 dni roboczych |  |
| 1.8 | Reklamacja i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, ciągu 5 dni roboczych ,trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.9 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.10* | Instrukcje wykonania ,interpretacji i przechowywania w języku polskim - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.11* | certyfikaty kontroli jakości testów - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.12* | certyfikat jakości producenta ISO 9001, 13485 - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.13 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 2.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 16 – Testy biochemiczne, odczynniki do identyfikacji bakteriologicznej wraz z oprogramowaniem do ich odczytu oraz dzierżawa lampy bakteriologicznej | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie testów biochemicznych , odczynników do identyfikacji bakteriologicznej i dzierżawy lampy bakteriologicznej |  |
| 1.1 | bezpłatne użyczenie na okres umowy programu do odczytu wszystkich testów biochemicznych zawartych w pakiecie ,dostarczenie bezpłatnych ważnych wzorców skali zmętnienia oraz nieodpłatna aktualizacja programu ( bądź nieodpłatny dostęp internetowy do oprogramowania aktualizującego np. nazewnictwo patogenów ) |  |
| 1.2 | program identyfikacyjny w języku polskim z możliwością obróbki statystycznej i archiwizacji |  |
| 1.3 | testy z możliwością identyfikacji przy pomocy programu identyfikacyjnego z wykorzystaniem tabeli barw oferowanej i dostarczonej przez producenta |  |
| 1.4 | testy do pojedynczego indywidualnego wykorzystania (dla pojedynczych szczepów ) z jednostopniowym etapem nanoszenia zawiesiny ,inkubowane w jednakowych warunkach temperatury i atmosfery, wszystkie testy biochemiczne odczyt wizualny |  |
| 1.5 | minimum reakcji biochemicznych wymaganych do identyfikacji jednego szczepu pozycje 1, 2, 3, 6 – minimum 18 reakcji , pozycja 4, 5 ,7- minimum10 reakcji |  |
| 1.6 | czas inkubacji testów do 8 godzin |  |
| 1.7 | termin ważności testów , odczynników i skali zmętnienia minimum 12 miesięcy |  |
| 1.8 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.9 | Reklamacja i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, ciągu 5 dni roboczych ,trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.10 | dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia(w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji zamówienia wymagana jest informacja telefoniczna ,e-mail lub FAX o terminie przysłania brakującej pozycji i przyczynie jej braku) |  |
| 1.11 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.12 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego dostawa do 5 dni roboczych |  |
| 1.13 | certyfikaty kontroli jakości testów i odczynników ,zawierające nazwę ,nr serii i datę ważności (po podpisaniu umowy do każdej dostawy ) lub możliwość ich wydruku z internetu |  |
| 1.14 | karty charakterystyki w przypadku pozycji zawierających substancje niebezpieczne (dostarczyć po podpisaniu umowy ) |  |
| 1.15* | certyfikaty jakości testów - dołączyć do oferty (2 przykładowe ) | Załącznik nr |
| 1.16* | certyfikaty producenta ISO9001,13485 dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.17 | możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym |  |
| 1.18 | Dzierżawa lampy bakteriologicznej na cały okres umowy, sprzęt przechodzi na własność Dzierżawcy po zakończeniu umowy |  |
| 1.19 | Lampa bakteriologiczna przejezdna przepływowa z wymuszonym obiegiem powietrza ,licznikiem czasu pracy ,mocą100W (np. TYPU NBVE 110 PL |  |
| 1.20 | Instrukcja budowy i obsługi lampy w języku polskim dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.21 | W przypadku awarii lampy naprawa lub wymiana na nową przez firmę podpisującą umowę |  |
| 1.22 | Dostawa lampy bakteriologicznej po podpisaniu umowy |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 2.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 17 – Podłoża chromogenne i transportowe | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie podłoży |  |
| 1.1 | każde podłoże na płytce winno być oznaczone czytelnym nadrukiem ( na środku denka –ta część płytki na której znajduje się podłoże ) zawierającym informacje: nazwa producenta, nazwa pożywki, nr serii, termin ważności i godzinę rozlania pożywki (nie dopuszcza się opisu z boku płytki) |  |
| 1.2 | podłoża na płytkach muszą być opakowane szczelnie folią oznakowaną nazwą podłoża i datą ważności, pakowane w tekturowych pudełkach opisanych fabrycznym nadrukiem |  |
| 1.3 | max wielkość opakowania 10 szt ( pozycje 1- 7) |  |
| 1.4 | ważność podłoży minimum 5-8 tygodni |  |
| 1.5 | podłoże hodowlano- transportowe powinno zawierać ,z jednej strony podłoże zapewniające wzrost drożdżaków (agar Sabouraud z chloramfenikolem i gentamycyną ) a z drugiej podłoże zapewniające wzrost dermatofitów (agar Sabouraud z chloramfenikolem i aktidionem) |  |
| 1.6 | możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym |  |
| 1.7 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.8 | dostawa do 5 dni po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji zamówienia wymagana jest informacja telefoniczna lub FAX o terminie przysłania brakującej pozycji i przyczynie jej braku ) |  |
| 1.9 | Reklamacja i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, ciągu 5 dni roboczych ,trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.10 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.11 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego dostawa do 5 dni roboczych |  |
| 1.12 | certyfikaty kontroli jakości , w których powinny być zamieszczone informacje dotyczące aktywności bakteriologicznej sprawdzanej na szczepach kontrolnych z kolekcji ATCC, oceny właściwości fizyko-chemicznych, pH, barwy, selektywności, skład pożywki, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach , podpis osoby kontrolującej i ewentualnie skład pożywki (dołączone do każdej partii dostarczanych podłoży lub możliwość ich wydruku z Internetu ) po podpisaniu umowy |  |
| 1.13* | podłoża powinny posiadać instrukcję wykonania, interpretacji i przechowywania w języku polskim - dołączyć do oferty w wersji papierowej lub elektronicznej | Załącznik nr |
| 1.14* | certyfikaty jakości podłoży (dla podłoża hodowlano –transportowego i dwa dla podłoży chromogennych - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.15* | tablica obrazująca wzrost grzybów na podłożu transportowo-hodowlanym (wygląd kolonii ) z kolorowymi zdjęciami - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.16* | certyfikaty jakości producenta ISO 9001,13485 - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.17 | Pozycja nr 1 podłoże nieprzeżroczyste (matowe) dające możliwość wykrycia takich enzymów jak fosfataza alkaliczna czy heksoaminidaza ,pozycja nr 2 podłoże nieprzeżroczyste (matowe) |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 2.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 18 – Paski z gradientem stężeń do oznaczania lekowrażliwości | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie pasków z gradientem stężeń do oznaczania lekowrażliwości |  |
| 1.1 | wielkość opakowania maksimum 10 pasków (każdy pasek pakowany pojedynczo z pochłaniaczem wilgoci) |  |
| 1.2 | paski z nośnikiem plastikowym ,dopuszczalny nośnik bibułowy dla pozycji 10,11,12,13, |  |
| 1.3 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.4 | certyfikaty kontroli jakości do każdego rodzaju pasków ( z każdą dostawą ,po podpisaniu umowy) |  |
| 1.5* | paski powinny posiadać instrukcję wykonania, interpretacji i przechowywania w języku polskim - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.6* | certyfikaty kontroli jakości zawierające: nazwę producenta, nr serii i datę ważności ( 2 przykładowe – dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.7 | Reklamacja i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, ciągu 5 dni roboczych ,trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.8 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.9 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego dostawa do 5 dni roboczych |  |
| 1.10 | możliwość zamówieni na ,,cito’ ’w ciągu 48 h (w dni robocze ) |  |
| 1.11* | rekomendacje Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości dotycząca producenta przedmiotu zamówienia zarówno dla pasków z nośnikiem plastikowym jak i nośnikiem bibułowym –dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.12* | certyfikaty jakości producenta ISO 9001,13485 – dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.13 | termin ważności minimum 12 miesięcy |  |
| 1.14 | możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 2.1 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 2.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |

WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Zadanie nr 19 – Testy lateksowe i inne do identyfikacji bakteriologicznej | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania w zakresie szybkich testów lateksowych i innych |  |
| 1.1 | fabryczna etykieta testu powinna zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, termin ważności , |  |
| 1.2 | przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi dla wyrobów do diagnostyki in vitro –Ustawa o wyrobach medycznych (Dz.U. z dnia 20.05.2010 r (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 186) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy |  |
| 1.3 | dostawa do 5 dni roboczych po uruchomieniu zamówienia (w przypadku braku jakiejkolwiek pozycji zamówienia wymagana jest informacja telefoniczna lub FAX o terminie przysłania brakującej pozycji i przyczynie jej braku ) |  |
| 1.4 | Reklamacja i wymiana wadliwego towaru na nowy o pożądanej jakości bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, ciągu 5 dni roboczych ,trzykrotna reklamacja pisemna prowadzi do zerwania umowy |  |
| 1.5 | Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu z części asortymentu wynikający z braku zapotrzebowania |  |
| 1.6 | Dostawy będą odbywać się sukcesywnie na podstawie miesięcznych zamówień w oparciu o jednostronną decyzję Zamawiającego dostawa do 5 dni roboczych |  |
| 1.7* | wszystkie testy powinny posiadać instrukcję wykonania, interpretacji , przechowywania w języku polskim - dołączyć do oferty w wersji papierowej lub elektronicznej | Załącznik nr |
| 1.8 | w przypadku pozycji zawierającej substancje niebezpieczne, należy dołączyć karty charakterystyki ( z pierwszą dostawą po podpisaniu umowy) |  |
| 1.9 | certyfikaty kontroli jakości ( z każdą dostawą, po podpisaniu umowy ) |  |
| 1.10 | testy pozycje 1,2,3,4 powinny pochodzić od jednego producenta |  |
| 1.11* | certyfikaty jakości wszystkich testów ,które powinny zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, nr serii, symbol katalogowy, termin ważności - dołączyć do oferty, w wersji papierowej lub elektronicznej | Załącznik nr |
| 1.12* | certyfikaty jakości producenta ISO 9001, 13485 - dołączyć do oferty w wersji papierowej | Załącznik nr |
| 1.13 | termin ważności minimum 12 miesięcy |  |
| 1.14 | możliwość zamienności asortymentu w obrębie pakietu w zakresie ilościowym i wartościowym |  |
| 2. | W innym zakresie |  |
| 1.2 | pakiety niepełne zostaną odrzucone |  |
| 1.2 | brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymagań oraz warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty |  |